附件：采购需求

- 第一节  采购清单一览表

| 序号 | 品名 | 采购数量（套） | 预算单价 （元/台） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颈腰椎多功能牵引床 | 1 | 37000 | 37000 |
| 2 | 镜下椎板咬骨钳 | 1 | 9880 | 9880 |
| 3 | 锥型软组织扩张器 | 1 | 985 | 985 |
| 4 | 环锯 | 1 | 2850 | 2850 |
| 5 | 枪式椎板咬骨钳 | 3 | 8260 | 24780 |
| - 第二节 技术要求 - （一）颈腰椎多功能牵引床 - 1、输入功率：≤180VA； - 2、使用电源：220V，50Hz； - 3、牵引模式：颈椎牵引、腰椎牵引； - 4、床板尺寸（长*宽*高）±10%：2200mm*580mm*780mm，背板长度1000mm，腿板长度1150mm； - ★5、牵引模式≥8种：既可持续牵引,也可间歇牵引； - 6、输出指示：在整个治疗过程中，所选择的牵引模式以及至少包括牵引力、牵引时间、间歇相时间间歇时间等治疗参数，应在设备上显示； - 7、牵引力： - （1）颈椎牵引力可调范围≥：0～300N，可调； - （2）腰椎牵引力可调范围≥：0～900N，可调； - 8、牵引补偿：具备牵引力自动补偿功能； - 9、治疗时间可调范围≥：0～99min，可调； - 10、牵引相时间可调范围≥：0～9min，可调； - 11、间歇相时间可调范围≥：0～9min，可调； - 12、设备具有紧急保护措施，在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态； - 13、行程范围：腰牵滑动行程范围≥：0～200mm，颈牵滑动行程范围≥：0～250mm； - 14、角度牵引范围 - （1）牵引床可调节角度-10°～ +30°，允差±2︒； - （2）牵引床左平摆可调节最大角度20°，右平摆可调节最大角度20°，允差±2︒； - （3）牵引床左旋转可调节最大角度25°，右旋转可调节最大角度25°，允差±2︒； - 15、运动速度 - （1）上下折牵引：1.2°/s，允差±15%； - （2）左右平摆牵引：2.6°/s，允差±15%； - （3） 左右旋转牵引：3.5°/s，允差±15%； - 16、承载： - （1）牵引用床能够承受的最大患者体重≥180kg； - （2） 牵引用椅能够承受的最大患者体重≥180kg； - 17、设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭。最高温度不超过45℃±3℃； - 18、电源中断及恢复通电后，设备牵引力恢复至初始状态； - 镜下椎板咬骨钳 - 1、规格型号：长300mm,直径3.5mm,角度130° - 锥型软组织扩张器 - 1、规格型号：长≧240mm,直径6mm - 环锯 - 1、规格型号：内径6.5mm,外径7.5mm ,长度170mm - 枪式椎板咬骨钳3把 1、规格型号：角度130°,开口2-3mm ,长220-240mm 角度130°,开口3-4mm, 长220-240mm - 角度130°开口4-5mm 长220-240mm 第三节 商务要求 1.产品运输、保险、保管以及安装调试： （1）由中标人负责承担负责产品安装调试中的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 （2）由中标人负责承担负责产品在安装及培训地点的保管，直至项目安装调试验收合格。 2.交货时间：合同签订后15个日历日内完成运输、安装调试并交付使用。 3.交货地点：娄底市中医医院 4.付款方式：货到安装验收合格后1个月付总货款的90%，余款1年后付清。 5.提供详细配置清单。 6.售后服务和要求（提供售后服务承诺函） （1）颈腰椎多功能牵引床设备质保期不少于2年，镜下椎板咬骨钳等手术器械质保期不少于1年，自买方验收合格签字盖章之日起算，质保期内严格按照设备使用说明书进行维护保养，免费更换整套设备故障配件（必须是原厂同型号全新配件）。脊柱手术器械提供终身免费维修，但需更换配件，配件费用由医院承担。如未按要求履行质保承诺，将录入我院失信供应商名单（提供售后服务承诺函并加盖投标人公章）。 （2） 提供 7×24 小时的故障服务受理。设备在质保期内出现质量问题，应在接到甲方故障通知后2小时内响应、24小时内到达现场，小故障在接到通知后48小时内维修到位；如现场评估后属于严重故障无法在48小时内维修到位的，应在故障发生后36小时内免费提供备品使用；严重故障须在故障通知后15个自然日内维修到位。 （3）设备质保期内，要求厂方工程师每隔3个月来医院就该设备做一次巡检，每次巡检完成后需要使用科室和设备科签字确认已到场巡检。 （4）培训：投标供应商须提供培训服务，主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。 （5）提供完整的使用手册和原厂技术说明书； - 7.所投设备必须是近4个月内生产。 8.中标方在安装设备时应考虑到后续维修等问题，若安装导致后续无法维修等情况所产生的后果，中标方应承担相应的经济及其他责任。 第四节 评审办法 1.本次投标评标方法为最低评标价法。是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评标方法,即在满足询价文件实质性要求(其它技术条款未超出允许偏离条款数)前提下,依据统一的价格要素评定最低评标价,以提出最低评标价的投标人作为成交候选供应商的评标方法。 2.本项目允许偏离。颈腰椎牵引床技术要求偏离不可超过2项，超出视为无效投标，脊柱手术器械技术要求不可偏离。本采购项目商务要求不可偏离。 3.前面标注“★”号的条款为实质性响应条款，任何一项标注“★”号条款不满足均属无效投标,其它偏离条款超过本项目允许偏离的项数也视同无效投标。 4.评标价的计算:若本项目允许偏离,标注“▲”号条款每偏离一项则按该分项产品报价的10% 加价计算其评标价;其他非实质性响应条款，则偏离部分每偏离一项则按该分项产品报价的5%加价计算其评标价。 5.偏离:是指不满足招标技术参数要求或配置不详或其响应技术参数表述不清楚或有缺漏项。 6.条款数计算:招标(采购)文件中，凡编排有单独的中文序数或阿拉伯数字或英文字母序列号等字符的条款均算一项技术要求项数。 |  |  |  |  |